## Específicação do software
Recomendação / Especificação de sofware do Ohmímetro
Tela | Indicação/opção | Descrição da função | Check-list
Medição | Leitura | Valor medido de resistência
| Temperatura ambiente | Valor medido de temperatura
| Seleção de escala | Selecionar as opções, automático ou manual e permitir a seleção da escala na tela de medição
| Indicação do material medido | Cobre, alumínio ou nenhum
| Temperatura de referência | Mostrar a temperatura configurada para correção
| Número de amostras para média | Mostra número de médias configurada
| Tempo de estabilização | Mostrar tempo de estabilização
| Limites de aprovação | Mostrar os limites de apovação
| Resultado do teste | Quando os limites forem indicados mostrar se o teste foi aprovado ou não
| Número do item em teste | Mostrar o número do item em teste / clicar sobre e permitir carregar outro
| Menu | Ir para opções do menu
Menu | Configuração | Acessar a tela de configuração da medição
| Comunicação | Acessar a tela de comunicão
| Exportar dados | Acessar a tela de exportação de dados
| Data/hora | Ajustar data e hora
| Ajustes/Calibração | Acessar a tela de calibração
| Medição | Retornar para a tela de medição
Configuração | Item | Cadastrar o item (opcional)
| Limites de aprovação | Cadastrar os limites máximo e mínimo
| Tipo de material | Cobre, alumínio ou nenhum
| Temperatura de referência | Cadastrar a temperatura para indicação da resistência
| Tempo de estabilização | Definir tempo para medição após estabilização
| Número de amostras para média | Cadastrar o número de amostras para calculo da média
| Salvar | Opção para salvar configuração
| Retornar | Retorna ao menu anterior
| Medição | Retorna para tela de medição
Calibração | Selecionar a escala | Ajuste da escala para usuário com resistor inicio da faixa e fim da faixa. Essa tela deve ter senha de acesso para o usuário. Senha definida no manual
| Ajuste de fábrica | Acesso apenas para LHF (ajuste através da medição da corrente e tensão)
Comunicação
Exportar dados | Selecionar item | Selecionar o item para exportar dados
| Definir data | Definir data para exportação dos dados

## Métodos do software
Grupo | Método | Descrição | Recebe | Retorna | Chamada por | Atributos | Descrição
Medição | getResistence() | Função que lê os canais do ADC que estão medindo corrente e tensão na carga e calcula a resistência | Escala de 0 a 7 | Resistência medida após correção | Display e Modbus | resistence | Resistencia calculada
| getNMedia | Busca o atributo que define o tumero de medições a serem realizadas | void | Numero de medições | getResistence() | materialFactor | Fator de coreção que depende do tipo de material
| setEscale() | Função que recebe a escala desejada e seta as saídas correspondentes para a seleção no hardware | Escala de 0 a 7 | void | getResistence() | tempRef | Temperatura de referência para correção da resistência
| getMaterialFactor() | Busca o atributo de fator de correção da resistência por tipo de material | void | fator de correção do material | getResistence() | actualTemp | Temperatura atual para correção da resistência
| getTempRef() | Busca o atributo de temperatura de referência para a correção da resistência | void | Temperatura de referência | getResistence() | nMedia | Numero de medições a serem realizadas
| getActualTemp() | Função que lê a temperatura atual (método de aquisição vai depender do sensor utilizado) | void | Temperatura atual | getResistence() | maxResistence | Resistencia máxima para aprovação
| getStabTime() | Busca o atributo de tempo de estabilização entre ligar o ohmimetro e realizar a medição | void | Tempo de estabilização | getResistence() | minResistence | Resistencia mínima para aprovação
| getMaxMinValue() | Busca atributos de valor máximo e mínimo para aprovação da resistência em teste | void | Resistencias máx e min para aprovação | getResistence() | calibValue | Dicionário com valores de ganho e offset pra todas as escalas
| getCalibValue() | Busca o atributo de calibração de acordo com a escala selecionada | Escala de 0 a 7 | Ganho e offset para a escala selecionada | getResistence()
Configuração de teste | setMaterialFactor() | Seta o fator de coreção que depende do tipo de material | tipo do material | void | Display e Modbus
| setTempRef() | Seta a temperatura de referência da correção definida pelo usuário | Temperatura referência | void | Display e Modbus
| SetNMedia() | Seta numero de medições a serem feitas em uma mesma aquisição | Numero inteiro | void | Display e Modbus
| setStabTime | Seta tempo de estabilização entre ligar o ohmimetro e realizar a medição | Tempo de estabilização | void | Display e Modbus
| setMaxMinValue() | Seta atributos de valor máximo e mínimo para aprovação da resistência em teste | Resistencia max e min | void | Display e Modbus
| setCalibValue() | Seta valores de calibração de todas as escalas | 7 * [Ganho,Offset] | void | Display e Modbus
| setSampleRate() | Seta a taxa de aquisição do ADS1256, deverá chamar o método do conversor para isso | Opções conforme datasheet | void | Display e Modbus
Notas:
Funções de configurações uma vez que setadas devem escrever seu valor em um arquivo de texto, quando o software for inicializado ele vai usar esse arquivo como default nesta nova seção
Disponibilizar acesso na tela de configurações para alterar a taxa de aquisição do AD e também o numero de médias realizadas

## layout telas
[5 empty] | Rmáx |  |  |  | R |  | Rmin |  |  | R
SETUP |  | RANGE: 20 uΩ - 200 uΩ
[5 empty] | TEMPERATURA DE REFERENCIA | [8 empty] | 23 ºC
RESISTENCIA MÁX
MENU |  |  |  |  | MATERIAL DE MEDIÇÃO | [8 empty] | COBRE
RESISTENCIA MIN
[5 empty] | AQUISIÇÕES POR MEDIÇÃO | [8 empty] | 10
TESTAR |  | RESULTADO DA MEDIÇÃO
[5 empty] | TEMPO DE ESTABILIZAÇÃO | [8 empty] | 0,2 s
[5 empty] | VOLTAR | [8 empty] | SALVAR
TEMPERATURA AMBIENTE |  |  |  | 31 ºc
TEMPERATURA DE REFERENCIA |  |  |  | 23 ºC | IP |  | 192.168.0.23
MATERIAL DE MEDIÇÃO |  |  |  | COBRE | PORTA |  | 3370
AQUISIÇÕES POR MEDIÇÃO |  |  |  | 10
[6 empty] | INICIAR |  |  |  | FECHAR |  |  | SALVAR
TEMPO DE ESTABILIZAÇÃO |  |  |  | 0,2 s
VOLTAR
[5 empty] | ESCALA |  |  | OFFSET |  |  |  | GANHO
| CONFIGURAÇÃO |  | COMUNICAÇÃO
[5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 1
[5 empty] | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 1
[5 empty] | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 1
[5 empty] | 4 |  |  | 0 |  |  |  | 1
[5 empty] | 5 |  |  | 0 |  |  |  | 1
| CALIBRAÇÃO |  | VOLTAR
[5 empty] | 6 |  |  | 0 |  |  |  | 1
[5 empty] | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 1
[5 empty] | VOLTAR | [8 empty] | SALVAR

## Testes
|  |  |  | 2020-05-21 |  | 2020-05-22
|  |  | inicio@temp | 14h40@25ºC | 15h50@26ºC | 11h26@24ºC
tensão | 5 |  | amostra 1 | 1.9668 | 1.9666 | 1.9802
shunt | 200 |  | amostra 2 | 1.9669 | 1.9664 | 1.9802
carga | 2 |  | amostra 3 | 1.9666 | 1.9666 | 1.9802
|  |  | amostra 4 | 1.9668 | 1.9666 | 1.9803
I shunt | 0.024752 |  | amostra 5 | 1.9668 | 1.9667 | 1.98
V shunt | 4.9505 | adc ch0 | amostra 6 | 1.9667 | 1.9667 | 1.9801
|  |  | amostra 7 | 1.9667 | 1.9667 | 1.9801
INA Igain | 1 |  | amostra 8 | 1.9667 | 1.9666 | 1.9799
INA Vgain | 20 |  | amostra 9 | 1.9668 | 1.9666 | 1.98
|  |  | amostra 10 | 1.9668 | 1.9666 | 1.98
Vcarga | 0.049505 |  | amostra 11 | 1.9668 | 1.9667 | 1.9801
Vcarga INA | 0.9901 | adc ch1 | amostra 12 | 1.9668 | 1.9666 | 1.98
|  |  | amostra 13 | 1.9669 | 1.9664 | 1.98
|  |  | amostra 14 | 1.9667 | 1.9666 | 1.9799
adc ch1/20 | 0.049505 |  | amostra 15 | 1.9667 | 1.9667 | 1.9801
adc ch0/Rsh | 0.024752 |  | amostra 16 | 1.9666 | 1.9668 | 1.98
|  |  | amostra 17 | 1.9667 | 1.9666 | 1.98
Carga | 2 |  | amostra 18 | 1.9668 | 1.9666 | 1.9799
|  |  | amostra 19 | 1.9665 | 1.9665 | 1.9799
|  |  | amostra 20 | 1.9665 | 1.9668 | 1.98
|  |  | Média | 1.9667 | 1.9666 | 1.9801
|  |  | Máx | 1.9669 | 1.9668 | 1.9803
|  |  | Min | 1.9665 | 1.9664 | 1.9799
|  |  | Δ Máx-Med | 0.0068157 | 0.010025 | 0.011473
|  |  | Δ Med-Min | 0.010568 | 0.0097986 | 0.008676
|  |  | Δ Máx-Min | 0.017384 | 0.019824 | 0.02015

## TESTE 2205
Horário | Medição
11:26 | 1.9802
11:26 | 1.9802
11:26 | 1.9802
11:27 | 1.9803
11:27 | 1.98
11:27 | 1.9801
11:27 | 1.9801
11:28 | 1.9799
11:28 | 1.98
11:28 | 1.98
11:28 | 1.9801
11:29 | 1.98
11:29 | 1.98
11:29 | 1.9799
11:29 | 1.9801
11:30 | 1.98
11:30 | 1.98
11:30 | 1.9799
11:30 | 1.9799
11:31 | 1.98
11:31 | 1.9799
11:31 | 1.9798
11:31 | 1.9798
11:32 | 1.9799
11:32 | 1.9798
11:32 | 1.9798
11:32 | 1.9797
11:33 | 1.9797
11:33 | 1.9798
11:33 | 1.9797
11:33 | 1.9798
11:34 | 1.9796
11:34 | 1.9797
11:34 | 1.9796
11:34 | 1.9797
11:35 | 1.9794
11:35 | 1.9795
11:35 | 1.9794
11:35 | 1.9794
11:36 | 1.9795 | 1.977 | 0.16563
11:36 | 1.9794 | 1.9803 | 0.14286
11:36 | 1.9793 | 1.9742 | 0.30873
11:36 | 1.9792
11:37 | 1.9793
11:37 | 1.9794
11:37 | 1.9795
11:37 | 1.9794
11:38 | 1.9793
11:38 | 1.9795
11:38 | 1.9793
11:38 | 1.9793
11:39 | 1.9792
11:39 | 1.9792
11:39 | 1.9792
11:39 | 1.9793
11:40 | 1.9792
11:40 | 1.9793
11:40 | 1.9792
11:40 | 1.9792
11:41 | 1.9791
11:41 | 1.9791
11:41 | 1.9792
11:41 | 1.9789
11:42 | 1.979
11:42 | 1.9788
11:42 | 1.9788
11:42 | 1.9787
11:43 | 1.9787
11:43 | 1.9787
11:43 | 1.9786
11:43 | 1.9785
11:44 | 1.9786
11:44 | 1.9787
11:44 | 1.9787
11:44 | 1.9787
11:45 | 1.9785
11:45 | 1.9786
11:45 | 1.9786
11:45 | 1.9786
11:46 | 1.9785
11:46 | 1.9786
11:46 | 1.9785
11:46 | 1.9785
11:47 | 1.9783
11:47 | 1.9785
11:47 | 1.9786
11:47 | 1.9786
11:48 | 1.9783
11:48 | 1.9784
11:48 | 1.9783
11:48 | 1.9783
11:49 | 1.9785
11:49 | 1.9785
11:49 | 1.9783
11:49 | 1.9785
11:50 | 1.9784
11:50 | 1.9784
11:50 | 1.9784
11:50 | 1.9782
11:51 | 1.978
11:51 | 1.9781
11:51 | 1.9778
11:51 | 1.9779
11:52 | 1.9778
11:52 | 1.9778
11:52 | 1.9776
11:52 | 1.9778
11:53 | 1.9777
11:53 | 1.9776
11:53 | 1.9772
11:53 | 1.9773
11:54 | 1.9773
11:54 | 1.9773
11:54 | 1.9772
11:54 | 1.9772
11:55 | 1.9771
11:55 | 1.9768
11:55 | 1.9769
11:55 | 1.9769
11:56 | 1.9768
11:56 | 1.9768
11:56 | 1.9768
11:56 | 1.9769
11:57 | 1.9778
11:57 | 1.9777
11:57 | 1.9773
11:57 | 1.9772
11:58 | 1.977
11:58 | 1.977
11:58 | 1.977
11:58 | 1.977
11:59 | 1.9769
11:59 | 1.9772
11:59 | 1.9771
11:59 | 1.9771
12:00 | 1.977
12:00 | 1.9768
12:00 | 1.9769
12:00 | 1.9768
12:01 | 1.9767
12:01 | 1.9768
12:01 | 1.9767
12:01 | 1.9769
12:02 | 1.9768
12:02 | 1.9768
12:02 | 1.9767
12:02 | 1.9766
12:03 | 1.9767
12:03 | 1.9766
12:03 | 1.9766
12:03 | 1.9766
12:04 | 1.9766
12:04 | 1.9766
12:04 | 1.9766
12:04 | 1.9765
12:05 | 1.9764
12:05 | 1.9766
12:05 | 1.9765
12:05 | 1.9763
12:06 | 1.9763
12:06 | 1.9762
12:06 | 1.9762
12:06 | 1.9761
12:07 | 1.9761
12:07 | 1.976
12:07 | 1.9761
12:07 | 1.9759
12:08 | 1.976
12:08 | 1.976
12:08 | 1.9759
12:08 | 1.9759
12:09 | 1.9758
12:09 | 1.9757
12:09 | 1.9756
12:09 | 1.9756
12:10 | 1.9755
12:10 | 1.9756
12:10 | 1.9754
12:10 | 1.9754
12:11 | 1.9753
12:11 | 1.9753
12:11 | 1.9754
12:11 | 1.9755
12:12 | 1.9752
12:12 | 1.9752
12:12 | 1.9752
12:12 | 1.9751
12:13 | 1.9752
12:13 | 1.9752
12:13 | 1.975
12:13 | 1.9753
12:14 | 1.9752
12:14 | 1.9751
12:14 | 1.975
12:14 | 1.975
12:15 | 1.975
12:15 | 1.9747
12:15 | 1.9748
12:15 | 1.9747
12:16 | 1.9747
12:16 | 1.9747
12:16 | 1.9747
12:16 | 1.9748
12:17 | 1.9747
12:17 | 1.9744
12:17 | 1.9745
12:17 | 1.9744
12:18 | 1.9745
12:18 | 1.9745
12:18 | 1.9743
12:18 | 1.9746
12:19 | 1.9745
12:19 | 1.9743
12:19 | 1.9743
12:19 | 1.9742
12:20 | 1.9743
12:20 | 1.9744
12:20 | 1.9745
12:20 | 1.9745
12:21 | 1.9745
12:21 | 1.9746
12:21 | 1.9746
12:21 | 1.9745
12:22 | 1.9745
12:22 | 1.9744
12:22 | 1.9745
12:22 | 1.9745
12:23 | 1.9745
12:23 | 1.9745
12:23 | 1.9744
12:23 | 1.9745
12:24 | 1.9743
12:24 | 1.9745
12:24 | 1.9744
12:24 | 1.9744
12:25 | 1.9743
12:25 | 1.9745
12:25 | 1.9745
12:25 | 1.9744
12:26 | 1.9747
12:26 | 1.9745
12:26 | 1.9745
12:26 | 1.9745
12:27 | 1.9745
12:27 | 1.9745
12:27 | 1.9746
12:27 | 1.9745
12:28 | 1.9745
12:28 | 1.9745
12:28 | 1.9746
12:28 | 1.9745
12:29 | 1.9746
12:29 | 1.9748
12:29 | 1.9746
12:29 | 1.9747
12:30 | 1.9747
12:30 | 1.9745
12:30 | 1.9745
12:30 | 1.9745
12:31 | 1.9747
12:31 | 1.9746
12:31 | 1.9746
12:31 | 1.9748
12:32 | 1.9745
12:32 | 1.9745