## Específicação do software
Recomendação / Especificação de sofware do Ohmímetro
Tela | Indicação/opção | Descrição da função | Check-list
Medição | Leitura | Valor medido de resistência
| Temperatura ambiente | Valor medido de temperatura
| Seleção de escala | Selecionar as opções, automático ou manual e permitir a seleção da escala na tela de medição
| Indicação do material medido | Cobre, alumínio ou nenhum
| Temperatura de referência | Mostrar a temperatura configurada para correção
| Número de amostras para média | Mostra número de médias configurada
| Tempo de estabilização | Mostrar tempo de estabilização
| Limites de aprovação | Mostrar os limites de apovação
| Resultado do teste | Quando os limites forem indicados mostrar se o teste foi aprovado ou não
| Número do item em teste | Mostrar o número do item em teste / clicar sobre e permitir carregar outro
| Menu | Ir para opções do menu
Menu | Configuração | Acessar a tela de configuração da medição
| Comunicação | Acessar a tela de comunicão
| Exportar dados | Acessar a tela de exportação de dados
| Data/hora | Ajustar data e hora
| Ajustes/Calibração | Acessar a tela de calibração
| Medição | Retornar para a tela de medição
Configuração | Item | Cadastrar o item (opcional)
| Limites de aprovação | Cadastrar os limites máximo e mínimo
| Tipo de material | Cobre, alumínio ou nenhum
| Temperatura de referência | Cadastrar a temperatura para indicação da resistência
| Tempo de estabilização | Definir tempo para medição após estabilização
| Número de amostras para média | Cadastrar o número de amostras para calculo da média
| Salvar | Opção para salvar configuração
| Retornar | Retorna ao menu anterior
| Medição | Retorna para tela de medição
Calibração | Selecionar a escala | Ajuste da escala para usuário com resistor inicio da faixa e fim da faixa. Essa tela deve ter senha de acesso para o usuário. Senha definida no manual
| Ajuste de fábrica | Acesso apenas para LHF (ajuste através da medição da corrente e tensão)
Comunicação
Exportar dados | Selecionar item | Selecionar o item para exportar dados
| Definir data | Definir data para exportação dos dados

## Métodos do software
Grupo | Método | Descrição | Recebe | Retorna | Chamada por | Atributos | Descrição
Medição | getResistence() | Função que lê os canais do ADC que estão medindo corrente e tensão na carga e calcula a resistência | Escala de 0 a 7 | Resistência medida após correção | Display e Modbus | resistence | Resistencia calculada
| getNMedia | Busca o atributo que define o tumero de medições a serem realizadas | void | Numero de medições | getResistence() | materialFactor | Fator de coreção que depende do tipo de material
| setEscale() | Função que recebe a escala desejada e seta as saídas correspondentes para a seleção no hardware | Escala de 0 a 7 | void | getResistence() | tempRef | Temperatura de referência para correção da resistência
| getMaterialFactor() | Busca o atributo de fator de correção da resistência por tipo de material | void | fator de correção do material | getResistence() | actualTemp | Temperatura atual para correção da resistência
| getTempRef() | Busca o atributo de temperatura de referência para a correção da resistência | void | Temperatura de referência | getResistence() | nMedia | Numero de medições a serem realizadas
| getActualTemp() | Função que lê a temperatura atual (método de aquisição vai depender do sensor utilizado) | void | Temperatura atual | getResistence() | maxResistence | Resistencia máxima para aprovação
| getStabTime() | Busca o atributo de tempo de estabilização entre ligar o ohmimetro e realizar a medição | void | Tempo de estabilização | getResistence() | minResistence | Resistencia mínima para aprovação
| getMaxMinValue() | Busca atributos de valor máximo e mínimo para aprovação da resistência em teste | void | Resistencias máx e min para aprovação | getResistence() | calibValue | Dicionário com valores de ganho e offset pra todas as escalas
| getCalibValue() | Busca o atributo de calibração de acordo com a escala selecionada | Escala de 0 a 7 | Ganho e offset para a escala selecionada | getResistence()
Configuração de teste | setMaterialFactor() | Seta o fator de coreção que depende do tipo de material | tipo do material | void | Display e Modbus
| setTempRef() | Seta a temperatura de referência da correção definida pelo usuário | Temperatura referência | void | Display e Modbus
| SetNMedia() | Seta numero de medições a serem feitas em uma mesma aquisição | Numero inteiro | void | Display e Modbus
| setStabTime | Seta tempo de estabilização entre ligar o ohmimetro e realizar a medição | Tempo de estabilização | void | Display e Modbus
| setMaxMinValue() | Seta atributos de valor máximo e mínimo para aprovação da resistência em teste | Resistencia max e min | void | Display e Modbus
| setCalibValue() | Seta valores de calibração de todas as escalas | 7 * [Ganho,Offset] | void | Display e Modbus
| setSampleRate() | Seta a taxa de aquisição do ADS1256, deverá chamar o método do conversor para isso | Opções conforme datasheet | void | Display e Modbus
Notas:
Funções de configurações uma vez que setadas devem escrever seu valor em um arquivo de texto, quando o software for inicializado ele vai usar esse arquivo como default nesta nova seção
Disponibilizar acesso na tela de configurações para alterar a taxa de aquisição do AD e também o numero de médias realizadas

## layout telas
[5 empty] | Rmáx |  |  |  | R |  | Rmin |  |  | R
SETUP |  | RANGE: 20 uΩ - 200 uΩ
[5 empty] | TEMPERATURA DE REFERENCIA | [8 empty] | 23 ºC
RESISTENCIA MÁX
MENU |  |  |  |  | MATERIAL DE MEDIÇÃO | [8 empty] | COBRE
RESISTENCIA MIN
[5 empty] | AQUISIÇÕES POR MEDIÇÃO | [8 empty] | 10
TESTAR |  | RESULTADO DA MEDIÇÃO
[5 empty] | TEMPO DE ESTABILIZAÇÃO | [8 empty] | 0,2 s
[5 empty] | VOLTAR | [8 empty] | SALVAR
TEMPERATURA AMBIENTE |  |  |  | 31 ºc
TEMPERATURA DE REFERENCIA |  |  |  | 23 ºC | IP |  | 192.168.0.23
MATERIAL DE MEDIÇÃO |  |  |  | COBRE | PORTA |  | 3370
AQUISIÇÕES POR MEDIÇÃO |  |  |  | 10
[6 empty] | INICIAR |  |  |  | FECHAR |  |  | SALVAR
TEMPO DE ESTABILIZAÇÃO |  |  |  | 0,2 s
VOLTAR
[5 empty] | ESCALA |  |  | OFFSET |  |  |  | GANHO
| CONFIGURAÇÃO |  | COMUNICAÇÃO
[5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 1
[5 empty] | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 1
[5 empty] | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 1
[5 empty] | 4 |  |  | 0 |  |  |  | 1
[5 empty] | 5 |  |  | 0 |  |  |  | 1
| CALIBRAÇÃO |  | VOLTAR
[5 empty] | 6 |  |  | 0 |  |  |  | 1
[5 empty] | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 1
[5 empty] | VOLTAR | [8 empty] | SALVAR